关于六安市人民医院内科楼北侧扩建用房

项目环境影响报告表的批复

六安市人民医院:
你单位报送的《六安市人民医院内科楼北侧扩建用房项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下:

一、根据《报告表》评价结论，项目建设具备环境可行性，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。项目地点位于安徽省六安市皖西西路21号六安市人民医院内的内科楼北侧。项目内容:拟在现有内科楼一层、二层进行部分改造，在现有内科楼北侧扩建地上2层用房，并在扩建用房一层设置两间DSA机房及辅助用房，将现有外科医技楼四层DSA1机房内飞利浦 Azurion 7 M20型DSA（最大管电压125kV、最大管电流1000mA）搬迁至DSA1机房及DSA2机房内飞利浦 Allura Xper FD20型DSA搬迁至DSA2机房（最大管电压125kV、最大管电流1250mA），用于开展血管造影、介入手术等临床业务。设备详细技术参数见《报告表》。

二、在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的辐射污染防治和安全管理措施，并做好以下工作:
（一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中相应的剂量限值要求。
（二）施工期应重点关注辐射污染防治措施，确保2间DSA机房满足辐射防护要求，机房要合理布局，设备安装使用满足防护要求，2间DSA机房上方不应设置人员长期逗留场所。
（三）定期检查医院辐射工作场所门灯连锁及工作指示灯、电离辐射警告标志等安全设施，确保正常工作。
（四）建立健全医院辐射安全与防护规章制度并严格执行。建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全管理工作。
（五）组织辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训与学习，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时须随身携带辐射警报仪和个人剂量计（内外片）。
（六）配备环境辐射剂量巡测仪，定期对该项目2间DSA机房周围辐射水平进行检测，及时解决发现的问题。每年委托有资质的单位对2间DSA机房周围辐射水平监测1-2次。
（七）严格落实《报告表》中提出的各项辐射风险防范措施,及时修订医院辐射事故应急预案。
（八）项目启用前应及时向安徽省生态环境厅重新申领辐射安全许可证；项目运行时，须按要求做好建设项目竣工环境保护验收。依法取得辐射安全许可证并经验收合格后，方可投入正式运行。
三、你单位在收到本批复后的20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送六安市生态环境局，并接受其监督检查。
四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

六安市生态环境局

2025年3月11日
