采购需求

前注：

1、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2、下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3、下列采购需求中：标注▲的产品(核心产品)投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	签订合同后10个工作日内按合同金额的50%支付预付款，所有仪器设备（含配件）到货并开箱安装、技术验收合格后15个工作日支付剩余50%。

	2
	供货及安装地点
	项目所在地，采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同签订后30个日历天内完成供货及安装

	4
	免费质保期
	从仪器验收签字之日算起，所有产品基础免费质保期为2年


项目预算概况  （最高限价48.4万元）

	序号
	设备名称
	数量

	1
	▲紫外差分烟气综合分析仪
	1套

	2
	便携式有毒有害气体检测仪
	1套

	3
	便携式多参数数字化水质分析仪
	1套

	4
	十万分之一天平
	1套


一、货物需求
	序号
	设备名称
	设备配置（包括但不限于）
	数量
	备注

	1
	▲紫外差分烟气综合分析仪（1台套）
	主机
	1台
	内置SO2、NO、NO2、CO、O2、NH3传感器

	
	
	高温探针
	1根
	/

	
	
	电源适配器
	1套
	/

	
	
	连接管
	1套
	/

	
	
	蓝牙打印机
	1个
	/

	2
	便携式有毒有害气体检测仪（1台套）
	便携式主机（控制模块）
	1台
	/

	
	
	监测模块1套
	1套
	内置一氧化碳、氨气、氯气、挥发性有机物、二氧化硫、甲烷、硫化氢、氯化氢、氰化氢、磷化氢、甲醛、氟化氢传感器

	
	
	智能显示终端
	1台
	/

	
	
	有线通信数据线1套
	1根
	/

	
	
	充电器及充电线1套
	1套
	/

	
	
	便携式蓝牙打印机
	1台
	/

	
	
	仪器防护包
	1套
	/

	3
	便携式多参数数字化水质分析仪

（1台套）
	主机
	1台
	/

	
	
	携带箱
	1个
	/

	
	
	pH电极
	1支
	4米电缆

	
	
	溶解氧电极
	1支
	4米电缆

	
	
	电导率/温度传感器
	1支
	4米电缆

	
	
	ORP电极
	1支
	4米电缆

	
	
	pH校准液
	1套
	/

	
	
	电导率校准液
	1套
	/

	
	
	ORP校准液
	1套
	/

	
	
	电极支架
	1个
	/

	
	
	小烧杯
	1个
	/

	
	
	主机保护套
	1个
	/

	4
	十万分之一电子天平（1台套）

	主机
	1台
	/

	
	
	称盘1套
	1套
	/

	
	
	电源适配器
	1个
	/

	
	
	防尘罩
	1个
	/

	
	
	毛刷（大、中、小）
	各1个
	/

	
	
	天平操作台
	5个
	/


一、技术参数
（一）▲紫外差分烟气综合分析仪
1、总体要求

采用紫外吸收法测定固定污染源排气中的SO2、NO、NO2、NH3，电化学法测CO、O2等成分，满足标准《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》（HJ1131—2020）、《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》（HJ1132—2020）、《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定点位电解法》（HJ973—2018）等标准中的相关要求。

2、技术参数

★2.1 主要技术指标：SO2（紫外法）测量范围0～1000mg/m3，示值误差≤±3%；NO（紫外法）测量范围0～1000mg/m3，示值误差≤±3%；NO2（紫外法）测量范围0～200mg/m3，示值误差≤±3%；NH3（紫外法）测量范围0～150mg/m3，示值误差≤±5%；O2（电化学法）测量范围0～25%，示值误差≤±5%；CO（电化学法）测量范围0～20000mg/m3，示值误差≤±5%；含湿量（阻容法）测量范围0～40vol%，水分≤5vol%时绝对误差≤±1vol%；水分>5vol%时相对误差≤±20%。（投标文件中须提供所投型号产品计量器具型式批准证书（CPA）扫描件佐证，证书认证项目应至少包括SO2、NO、NO2、CO、O2，且所认证项目技术指标需满足上述要求。）
★2.2 仪器性能应满足《固定污染源烟气（二氧化硫和氮氧化物）便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法》（HJ 1045—2019）相关要求。（投标文件中须提供加盖CMA章的检测报告扫描件佐证，报告中应包含仪器名称及型号、测量原理、标准所列指标检测结果、仪器照片等信息）

★2.3 SO2、NO、NO2采用热湿法测试原理，采样口至检测气室全程加热，从烟道中抽取烟气后直接进入检测气室；CO、O2采用冷干法测试原理，电化学传感器前有烟气冷凝除湿装置（投标文件中须提供仪器内部烟气冷凝除湿装置照片佐证，照片中需有所投仪器品牌标识）。

★2.4 整机结构一体化结构，无需手操器，取样管、采样泵、冷凝除湿装置、分析单元、显示屏、内置电池等一体式集成，整机重量小于5kg（含电池）。内置电池可支持测量结束断电后反吹清洗气室及采样气路（投标文件中须提供反吹界面照片佐证，照片中需有所投仪器品牌标识）。

2.5 取样管采用双层真空隔热设计，便于手持，长度不低于1m，加热及保温温度120～160℃内可设、可调。取样管前端有颗粒物多级过滤器单元，用户可自行更换，所有过滤芯应可清洗并重复使用，若不能重复使用应提供2年测量所需的耗材数量。

★2.6 开机预热时间小于20分钟，内置流量传感器，可检测并显示采样流量，高于或低于设定值时，无法进入测量界面，可在同一页面显示所有检测项目，可调整气体浓度单位（ppm、mg/m3）。（投标文件中须提供测量界面照片佐证，界面应显示采样流量、所有检测项目、浓度单位，照片中需有所投仪器品牌标识）
★2.7 可通过计算显示NOx，可自行设定基准氧，并根据设定结果自动计算折算浓度。（投标文件中须提供测量结果界面照片佐证，界面应显示检测项目、实测浓度、折算浓度，照片中需有所投仪器品牌标识）

★2.8 可设定总测量时长、单个样品测量时长、样品间测量间隔等，自动保存测量结果并可后续完整调阅；数据调阅时可根据用户设置自动计算1—60分钟测量结果的均值；所有测量结果及计算结果均可打印。内部存储数据不低于5000组，可按文件号、日期范围查询数据，可通过USB等通讯接口将测量及计算结果输出至外部储存介质，配蓝牙打印机。（投标文件中须提供按日期查询界面照片及打印数据小条照片佐证，查询界面照片中需有所投仪器品牌标识）

2.9  高亮触摸液晶屏，不低于4.0英寸。
3、配置要求（每台套仪器配置包括但不限于以下部件）：主机（内置SO2、NO、NO2、CO、O2、NH3传感器）1台，高温探针1根，电源适配器1套，连接管1套，蓝牙打印机1个。
便携式有毒有害气体检测仪

1、主要用途：适用于常规、消防或易燃易爆等场合的应急检测、浓度超限报警等；职业卫生场所有毒有害气体检测；特别适用于污染源不明确的应急事故监测；
2、执行标准 

GB 12358-2006    作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求

JJG 635-2011     一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程

JJG 693-2011     可燃性气体检测报警器检定规程

JJG 915-2008     一氧化碳检测报警器检定规程

JJG 551-2003     二氧化硫气体检测仪检定规程

JJG 695-2019     硫化氢气体检测仪检定规程

JJF 1362-2012    烟气分析仪型式评价大纲

3、主要特点 

★3.1 仪器分体式设计，可通过智能显示终端对主机进行控制，从而可使人远离危险源进行操作（提供产品彩页或网站截图或实物照片）
3.2 应对不同工况，智能显示终端与主机采用有线或无线双传输模式

★3.3 设备具备计量器具型式批准证书，至少应涵盖的气体项目包含：氧气（O2）、一氧化氮（NO）、二氧化氮（NO2）、硫化氢（H2S）、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲烷（CH4）、二氧化硫(SO2)。（投标时需提供计量器具型式批准证书，证书需体现以上项目）

3.4 气体传感器模块化设计，可根据需求搭配相应的传感器模块，无需进行配置，仪器自动获取传感器信息

★3.5 气体模块之间为快接设计，无需手动拆卸螺丝进行连接，使用更便捷（提供产品彩页或网站截图或接口照片）
3.6 实时测量大气压、环境温度、环境相对湿度参数

3.7 内置大容量锂电池，可连续工作10小时以上

3.8 可更换电池设计，满足用户的不同需求

3.9 可独立设置不同种类有毒有害气体的限值：时间加权平均容许浓度TWA、短时间接触容许浓度STEL、最高允许浓度MAC

3.10 仪器自带报警灯及震动报警功能提示，在智能显示终端不在身边时，也可提醒气体浓度超标

3.11 多种供电方案：支持交、直流两种供电方式，电源适配器具有仪器供电和电池充电管理双功能

3.12 可选配蓝牙打印机打印相关数据报表

3.13 具有umol/mol和mg/m3双单位换算功能

★3.14 高亮触摸液晶屏，不低于4.0英寸，预留气象参数接口，可外接气象检测仪（提供产品彩页或网站截图或显示屏实拍照片）

3.15 可选配通信模块，实现数据传输功能

3.16 可搭载无人机进行走航检测，也可独立进行使用

3.17 防护等级不低于IP65，主机防爆等级不低于Ex d ib ⅡB T3 Gb（提供相应证书证明）

3.18 内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理

4、技术指标 

4.1 外型尺寸（长×宽×高）：≤300mm×150mm×100mm

4.2 数据存储：大于5000组

4.3 工作电源：内置锂电池或外接电源适配器；控制模块或电源适配器

4.4 主机重量：≤1.0kg（控制模块）

4.5 传感器检测范围：

一氧化碳：0～200/1000umol/mol，分辨率0.1/0.01umol/mol

氨气：0～100umol/mol，分辨率0.01 umol/mol

氯气：0～10/50*umol/mol，分辨率0.01 umol/mol

挥发性有机物：0～5/20*/2000*umol/mol，分辨率0.001/0.01/1 umol/mol

二氧化硫：0～20/100*umol/mol，分辨率0.01 umol/mol

甲烷：0～100%LEL，分辨率0.01%LEL

硫化氢：0～50/200*/500* umol/mol，分辨率0.01 /0.1umol/mol

氯化氢：0～20*/50umol/mol，分辨率0.01 umol/mol

氰化氢：0～30/100*umol/mol，分辨率0.01 umol/mol
磷化氢：0～5umol/mol，分辨率0.001 umol/mol
甲醛；0～2/10*umol/mol，分辨率0.001/0.01umol/mol
氟化氢：0～10umol/mol，分辨率0.001 umol/mol
5、配置要求（每台套仪器配置包括但不限于以下部件）：控制模块1套，监测模块（内置一氧化碳、氨气、氯气、挥发性有机物、二氧化硫、甲烷、硫化氢、氯化氢、氰化氢、磷化氢、甲醛、氟化氢传感器）1套，智能显示终端1台，有线通信数据线1根，充电器及充电线1套，便携式蓝牙打印机1台及仪器防护包1套

便携式多参数数字化水质分析仪

1、用途

多参数水质测量仪用于点测量和剖面测量pH、溶解氧、电导率、温度、ORP及更多参数。广泛应用于地表水、饮用水源地的水质测量。

2、性能参数

2.1 多种参数选择：溶解氧、温度、pH、电导率和ORP；

2.2 电缆、探头均可在野外由用户自行更换，无需特殊工具 ；（投标文件中提供官方彩页，并提供实拍图片）

★2.3 主机、电缆、探头三体分离：同一主机可配不同长度、不同参数接口的电缆以满足不同的应用需要；（投标文件中提供官方彩页，并提供实拍图片）
2.4 IP67防水等级，电池仓与仪器电路仓各自独立分隔并密封，即使电池仓进水也不影响或损坏仪器电路 ；

2.5 MS军方接头，快速插拔，连接可靠稳固；

★2.6 可通过USB连接线与电脑相连使用软件设置主机、管理分析数据以及查看图形数据与表格数据。（投标文件中提供实拍图片和软件截图）

2.7 提供中文语言界面

2.8 电缆的接头部分可耐受不少于30万次弯折

2.9 不锈钢探头保护套，坚固耐撞，更易于沉入水中

2.10 夜光键盘和背景光显示屏便于在昏暗环境下操作 

2.11 自动识别缓冲液、自动稳定功能并可锁定读数

2.12 提供极谱法溶解氧探头

3、技术参数（电缆+探头）

3.1溶解氧（极谱法，毫克/升）测量范围：0～50 mg/L；准确度：0～20mg/L: 读数之±0.2 mg/L或2% (以较大值为准)，20～50mg/L: 读数之±6%；分辨率：0.01mg/L或0.1 mg/L (可选)

3.2 温度测量范围：-5～70℃；准确度：±0.2℃；分辨率：0.1℃

3.3 电导率（四电极流通式电导测量管法）测量范围：0～200mS/cm，准确度：读数之±0.5%或0.001mS/cm, 以较大值为准；分辨率：0.001～0.1读数之（视量程而定）

3.4 pH（复合电极法）测量范围：0～14；准确度：±0.2；分辨率： 0.01

3.5 ORP(铂电极法)测量范围：-1999～1999mV；准确度：±0.2 mV；分辨率：0.1mV

3.6 气压（压阻法）测量范围：50～110kPa；分辨率：0.01 kPa

3.7 便携式多功能试剂瓶架

3.7.1 优质ABS工程塑料材质，厚度不少于5mm，要求试管孔位及比色皿孔位对称光滑；

3.7.2 最少能放置25个试管及15个比色皿，能同时悬挂不同规格的移液器4支以上；并留有放置检测试剂瓶专用架；配有ABS工程塑料工具收纳盒，收纳盒尺寸约（长）200mm×（宽）200mm×100mm（高）；配有接水盆，有效防止液体泄漏，所有功能一体制作。
4、配置要求（每台套仪器配置包括但不限于以下部件）：

主机1台、 4米线缆1套、 电导率/温度传感器1套、 DO电极1套、pH电极1套、ORP电极1套、pH校准液1套、电导率校准液1套、ORP校准液1套，便携式多功能试剂瓶架1套，提供仪器设备的安装操作手册、工作软件说明书等技术文件1份，质量保证书和产品软件等全套资料。

（四）十万分之一天平

1、称量参数（具备双量程）：当最小可读性≤0.01mg时，最大称量≥80g；当最小可读性≤0.1mg时，最大称量≥220g
2、重复性（典型值）：≤0.01mg
3、线性：≤0.06mg
4、秤盘尺寸：≥ø90 
5、稳定时间：≤2s

6、校准方式：全自动内校

7、水平调节：手动

6、LCD背光显示屏，直观显示工作模式、象形图标、单位、所选功能和连接状态等信息，底部带有信息显示栏，可显示产品编号、皮重、最大值、最小值、进度条等信息；

7、配备电磁力补偿 (EMFC) 称重传感器,避免环境的影响和干扰；

8、三级用户管理设置，分级密码保护设置，可对不同等级进行自定义设置，确保不同角色人员对于设备的分级管理,用户数量设定10个；

9、前置水平泡，便于水平调节和随时查看水平状态，确保称量安全;

10、具有全自动校准技术,温度漂移和时间设置触发的全自动线性校准，确保天平免受环境干扰，实时处于最佳工作状态；

★11、多种接口，无限畅连，可连接各类软件如LIMS系统、打印机、扫码枪等，实现数据记录、传输和固件升级；（提供产品彩页或网站截图）
12、前置USB，可直连打印机或快速实现天平间的数据存储、导出和导入，PW-WIN/RADKEY软件可对称量数据进一步进行分析；

★13、配备全金属底座外壳，确保称量更加稳定，外壳表面采用防化学品表面处理，可耐受各类化学品；（提供产品彩页或网站截图）
14、防静电涂层防风罩，具有完全可拆卸、清洗的巧妙设计，实现快速清洁；

15、内置12种应用程序：基础称重、配料称量、计数称量、百分比称量、合计称量、统计称量、底部称量 、动物称量、牛顿力测量、密度测定、峰值保持、检重称量等；

16、数据传输功能，可进行自动稳定数值传输或连续间隔传输至电脑或打印机；

17、标准天平操作台：

17.1 产品规格：900（长）*750（宽）*800（高）mm、1200（长）*750（宽）*800（高）mm可选

17.2 可控制各种设备震动时对使用中的干扰、抵抗公路车辆与地面摩擦震动时对使用中的干扰、抵抗地球自然变化对使用中的干扰；确保在实验过程中的准确性。天平台设计为三级减震，即：台面、台身、台面与仪器；减震级别为十万分之一。 

17.3 台面：≥12.7mm国产实芯理化板镶嵌≥40mm大理石。

17.4 大理石于钢架之间减震处理，框架为38*38*2㎜厚304不锈钢管焊接打磨而成，采用1.2㎜304不锈钢板，表面喷塑。橡胶防滑减震地脚，钢板喷塑电源盒及多功能六孔插座。

17.5 其他要求：中标单位需根据使用单位现有实验室条件，拆除原有操作台后进行安装，原有操作台不回收。每个标准天平操作台需通电。

18、配置要求（每台套仪器配置包括但不限于以下部件）：主机1台，防尘罩1件，软毛刷大、中、小各1个，标准天平操作台5个。

三、其他要求

1、供货及安装调试

1.1 采购人不接受拼凑、组装的货物，不接受试制品或不成熟、未定型的货物。

1.2 中标人提供设备时，需同时提供设备维护维修所必备的工具；系统安装、调试、集成直至能够正常使用所实际需要的线缆、配件、安装材料、辅助材料均包含在投标文件范围内，中标人不得以投标文件中未具体列出为由拒绝提供。与系统安装及使用有关的线缆、配件、安装材料、辅助材料的工程量由中标人根据本招标文件及所投产品情况自行计算，其规格、数量须满足项目要求，中标人要自行承担漏算、漏报的风险。

1.3 中标人保证由仪器生产厂家的技术人员到现场免费安装、调试设备并配合验收，直至技术指标与投标文件相符合，仪器调试所使用的试剂、标准样品等耗材全部由中标人提供，此间一切相关费用均由中标人承担。

1.4 交货期：合同签订后30个日历天内完成供货及安装，仪器安装调试前中标人或仪器生产厂家可安排专业技术人员到用户现场了解基本情况并确认设备安装条件。仪器的安装和性能调试需由仪器生产厂家专业技术人员负责，并在采购人人员在场的情况下完成。只有在仪器完全正常运转、满足验收条件并由采购人确认后，仪器的安装工作方能认为完成。

1.5 中标人向采购人提供详细的验收标准、验收手册。设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合招标文件要求，中标人供货时并随机提供仪器合格检定（校准）证书。采购人有权委托有资格的机构对上述仪器进行精度校核。如果由于仪器本身原因在5个日历天内调试没有通过，中标人必须更换一套新的相同型号并符合技术性能的仪器设备。

2、报价

本项目的报价采用总价包干方式，报价即完成本项目的全部内容的所有费用，包括但不限于各类仪器、设备、软件、辅材费及运至合同指定地点的运输费、装卸费、保险费、软硬件安装调试费、材料费、技术人员培训费、人员差旅费、第三方检定/校准/测试费用（如有）、各种管理费及税费等，结算时采购人不再增加任何费用。

3、知识产权

中标人如在项目实施过程中采用现有知识成果，须在投标文件中声明，中标后，征得知识成果所有者和招标人同意后，方可使用。使用该知识成果后，中标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，知识成果所有者拥有永久使用权和增值开发权。如采用中标人所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

4、售后服务

4.1中标人须保证所供产品为全新原厂设备，本项目所有产品基础免费原厂质保期为2年，质保期自整机验收合格之日起计，质保期内免服务费、材料费等所有费用；

4.2 为达到更专业、更安全的维护，仪器生产厂家需在国内设有售后服务中心，提供维保服务，每年免费进行仪器巡检不少于两次。

4.3 免费质保期内仪器生产厂家须及时提供免费上门维修、更换非人为损坏零部件服务，仪器生产厂家在接到通知后8小时内作出应答，48小时内安排人员到达现场排除故障。

4.4 仪器生产厂家不得以产品停产、升级等原因拒绝解决仪器出现的问题。

4.5 验收后二年内如因非人为原因造成仪器故障而厂家两个月内无法修复的，需提供备用仪器（同型号或升级款）无偿给采购方使用。

5、零配件供应

仪器生产厂家应承诺在免费质保期结束后，仍以优惠的价格向招标人提供备品备件，并终身提供免费的软件升级服务、应用咨询以及技术帮助。

6、技术培训

培训要确保最终用户熟悉系统设备的原理、构造等，充分掌握仪器维护、校准、正常运行操作的技术知识，能独立解决使用过程中的一般故障，具体要求如下：

6.1 中标人须提供满足仪器维护要求的技术培训服务，包括系统的安装、调试、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并达到预定的培训目标。

6.2 中标人须根据招标人所制定的目标和范围，提出相应的培训内容及计划。

6.3 中标人须提供技术水平高、质量高的培训服务，培训人员须是仪器生产厂家的资深培训讲师； 

6.4仪器培训分现场培训和集中培训，现场培训参加人数不限，培训地点为项目最终所在地；标▲的核心产品集中培训参加人数不少于3人，培训地点为仪器生产厂家或指定培训中心，培训时间待定，培训时长每人不少于3天（不含路途往返），培训内容包括了解设备结构等深度学习内容。

6.5 培训时间无期限要求，培训费用包含在项目总报价内，培训期间的消耗品、技术资料和培训费用均由中标人承担。

6.6未标注★号的条款，不作为评审项，但合同签订后将作为履约验收的依据，供应商须在投标文件中提供承诺(格式自拟)，未提供则响应无效。承诺内容须包含：按响应文件内容进行供货安装并组织验收，如不满足，采购人有权解除合同，中标供应商承担由此产生的一切后果及责任。
